## Sheet1
AUTOSAL 操作マニュアル
東京大学 大気海洋研究所 観測研究推進Gr 石垣 秀雄
１．TANK DRAIN/FILL(①）と TANK OVERFLOW(②）にホースを差し込み、TANK DRAIN/FILLに差し込んだ
ホースの反対側の先を水道の蛇口へ繫ぎ、TANK OVERFLOWに差し込んだホースの反対側の先をバケツ
の中に入れ、TANK DRAIN OPEN(③) を矢印の向きに回した後、水道の蛇口を開き恒温槽に水を入れる。
２．TANK OVERFLOWから水が出てきたら水道の蛇口を閉めて、TANK DRAIN OPEN を矢印と反対の向きに
回し、TANK OVERFLOWとTANK DRAIN/FILLに差し込んだホースを抜き、その内の１本をCELL DRAIN（④）
に差し込む。
３．電源ケーブルを本体に接続し、その電源ケーブルを電源(115V,60Hz)に接続後、背面の電源スイッチ（⑤）
をＯＮにする。
４．恒温槽の温度(⑥)を設定し、室温を恒温槽の温度に設定する。また、サンプル・標準海水・準標準海水を測
定室に置く。翌日、室温が恒温槽の温度になっている事を確認する。室温が恒温槽の温度になっていない
場合は再度調整し、翌日確認する。
５．FUNCTIONをZERO(⑦)にして、表示が５以下である事を確認し(⑧)、FUNCTIONをSTANDBY(⑨)に戻す。
６以上になっている場合は０点調整を行う（別紙参照）。
６．PUMPSをON(⑩)にして、標準海水をセットしFLOW RATE(⑪)を適切に回し標準海水をセル内に満たしたら、
FLUSH（⑫）を塞ぎセル内の海水を排出する（セルを共洗い）。
７．再度、標準海水をセル内に満たし、FUNCTIONをREAD（⑬）にする。
８．STANDARDIZEのロック(⑭)を反時計回りに回し（ロックを解除し）、STANDARDIZEのつまみ(⑮)を回して、
表示が標準海水値の２倍になる様に設定する。値の安定を確認したら、STANDARDIZEのロックを時計回
りに回す（ロックする）。
９．FUNCTIONをSTANDBYにして、FLUSHを塞ぎセル内の海水を排出したら、標準海水を取り除き準標準海水
をセットする。
１０．準標準海水がセル内に満たされたら、FUNCTIONをREADにして値を読み取り、FUNCTIONをSTANDBYに
して、FLUSHを塞ぎセル内の海水を排出したら、準標準海水を取り除きサンプルをセットする。
１１．以後、同様な操作（１０．）でサンプル及び準標準海水を測定する。最後は準標準海水を測定する（不安で
あれば、標準海水も測定する）。測定が終了したらセル内をイオン交換水又はミリＱで洗浄し片付ける。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑩
⑪
⑬
⑮
⑭
⑦
⑧
⑨
⑫